# 设备绑定功能需求文档 (PRD)

项目名称：三诺医疗设备蓝牙绑定功能

版本：v1.1

最后更新：2026-03-03

文档状态：待研发

# 一、项目概述

## 1.1 背景

为用户提供便捷的蓝牙医疗设备（血糖仪、血压计）绑定功能，实现设备与 APP 的快速配对和数据同步。

## 1.2 目标设备

| 设备类型 | 型号 | 连接方式 | 配套 APP |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖仪 | 臻准 2000 (BA-2000) | 蓝牙 4.0 BLE | 三诺健康/诺安健康 |
| 血压计 | BA-803 | 蓝牙 4.0 BLE | 三诺健康 |

## 1.3 用户场景

用户首次购买三诺设备，需要通过 APP 绑定设备

用户更换手机后，需要重新绑定设备

用户绑定后可自动同步测量数据到 APP

# 二、功能流程总览

选择设备类型 → 操作指引 → 搜索设备 → 选择设备 → 配对确认 → 绑定成功

# 三、详细步骤说明

## Step 1: 选择设备类型

说明：用户选择要绑定的设备类型（血糖仪或血压计）

## Step 2: 操作指引

说明：血糖仪操作指引（血压计指引类似）

指引内容包括：

• 安装试纸或长按开机键 3 秒开机

• 确认屏幕显示蓝牙图标（闪烁表示可配对）

• 部分型号需进入"设置"→"蓝牙"菜单

• 保持设备与手机距离 ≤ 1 米

## Step 3: 搜索设备

说明：显示扩散圆环动画，自动搜索附近设备

超时时间：30 秒

## Step 4: 选择设备

说明：显示搜索到的设备列表，用户选择要连接的设备

设备名称格式：Sinocare_BA2000_XXXX (XXXX 为 MAC 地址后 4 位)

## Step 5: 配对确认

说明：显示配对码，用户确认设备屏幕上的数字一致

配对模式：

• 无需配对码：部分新型号设备

• 固定配对码：老款设备 (000000 或 123456)

• 动态配对码：部分型号 (6 位数字)

## Step 6: 绑定成功

说明：显示绑定成功状态和设备信息

绑定信息保存：

• 设备 MAC 地址

• 设备型号

• 绑定时间

# 四、技术规格

## 4.1 蓝牙技术要求

协议：Bluetooth 4.0 BLE (低功耗蓝牙)

广播间隔：20ms - 500ms (设备端配置)

配对距离：≤ 1 米 (建议)

连接超时：30 秒 (搜索) / 60 秒 (配对)

## 4.2 状态码定义

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 操作成功 |
| BLUETOOTH_OFF | 蓝牙未开启 |
| PERMISSION_DENIED | 权限被拒绝 |
| SEARCH_TIMEOUT | 搜索超时 |
| PAIRING_TIMEOUT | 配对超时 |
| PAIRING_CODE_ERROR | 配对码错误 |
| CONNECTION_FAILED | 连接失败 |
| DEVICE_NOT_FOUND | 设备未找到 |

# 五、UI/UX 规范

## 5.1 颜色规范

| 颜色用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主色调 | #00C2CC | 青色，用于血压计主题 |
| 血糖仪主题色 | #FB9851 | 橙色 |
| 血压计主题色 | #00C2CC | 青色 |
| 成功色 | #00C2CC | 与主色调一致 |
| 错误色 | #F04838 | 红色 |
| 警告色 | #FB7A1E | 橙色 |

# 六、测试要求

## 6.1 功能测试

□ 血糖仪完整绑定流程

□ 血压计完整绑定流程

□ 搜索超时处理

□ 配对码验证 (固定/动态/无需)

□ 绑定成功后设备列表展示

□ 已绑定设备自动重连

## 6.2 兼容性测试

□ iOS 12+ 系统

□ Android 8+ 系统

□ 不同屏幕尺寸适配

□ 深色模式适配 (可选)

# 七、交付物

## 7.1 前端交付

□ 完整 HTML/CSS/JS 原型 (参考 device_binding_demo.html)

□ 6 个页面的完整交互逻辑

□ 响应式适配 (移动端)

□ 加载动画和过渡效果

## 7.2 接口文档

□ 蓝牙扫描 API 文档

□ 蓝牙配对 API 文档

□ 设备绑定保存 API 文档

□ 错误码定义文档

## 7.3 测试报告

□ 功能测试报告

□ 兼容性测试报告

□ 设备兼容性测试报告

# 八、附录

## 8.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙 |
| 广播 | 设备发送广播包，让手机可以发现 |
| 配对 | 建立安全连接的过程 |
| 绑定 | 保存配对信息，实现自动重连 |
| RSSI | 接收信号强度指示 |

## 8.2 参考资料

• 调研报告：device_binding_research.md

• HTML 原型：device_binding_demo.html

• 三诺官网：https://www.sinocare.com

• 蓝牙规范：Bluetooth Core Specification v5.0