# 设备绑定功能需求文档 (PRD)

项目名称：三诺医疗设备蓝牙绑定功能

版本：v1.1

最后更新：2026-03-03

文档状态：待研发

# 一、项目概述

## 1.1 背景

为用户提供便捷的蓝牙医疗设备（血糖仪、血压计）绑定功能，实现设备与 APP 的快速配对和数据同步。

## 1.2 目标设备

| 设备类型 | 型号 | 连接方式 | 配套 APP |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖仪 | 臻准 2000 (BA-2000) | 蓝牙 4.0 BLE | 三诺健康/诺安健康 |
| 血压计 | BA-803 | 蓝牙 4.0 BLE | 三诺健康 |

## 1.3 用户场景

用户首次购买三诺设备，需要通过 APP 绑定设备

用户更换手机后，需要重新绑定设备

用户绑定后可自动同步测量数据到 APP

# 二、功能流程总览

选择设备类型 → 操作指引 → 搜索设备 → 选择设备 → 配对确认 → 绑定成功

Step 1: 选择设备类型 → Step 2: 操作指引 → Step 3: 搜索设备 → Step 4: 选择设备 → Step 5: 配对确认 → Step 6: 绑定成功

# 三、详细步骤说明

## Step 1: 选择设备类型

【此处插入截图：step1_select_device.png】

截图说明：展示两个设备卡片（橙色血糖仪 + 青色血压计）

### 页面元素

| 元素 | 描述 | 样式 |
| --- | --- | --- |
| 导航栏 | 返回按钮 + 页面标题"选择设备" | 白色背景，固定顶部 |
| 进度条 | 6 个点，第 1 个高亮 | 青色高亮，灰色未激活 |
| 血糖仪卡片 | 橙色主题，显示设备图标和名称 | #FB9851 橙色渐变 |
| 血压计卡片 | 青色主题，显示设备图标和名称 | #00C2CC 青色渐变 |

### 交互逻辑

• 点击设备卡片进入下一步

• 顶部导航栏支持返回

• 卡片有按压缩放效果 (scale: 0.98)

## Step 2: 操作指引

【此处插入截图：step2_guide.png】

截图说明：展示 4 步图文指引和底部"已阅读，开始绑定"按钮

### 血糖仪指引内容

步骤 1: 安装试纸或长按开机键 3 秒开机

步骤 2: 确认屏幕显示蓝牙图标（闪烁表示可配对）

步骤 3: 部分型号需进入"设置"→"蓝牙"菜单

步骤 4: 保持设备与手机距离 ≤ 1 米

### 血压计指引内容

步骤 1: 安装电池 (4 节 7 号电池) 或连接 USB 供电

步骤 2: 正确缠绕袖带

步骤 3: 长按电源键 3 秒开机，确认蓝牙图标显示

步骤 4: 部分型号需长按"记忆"键 5 秒进入配对模式

## Step 3: 搜索设备

【此处插入截图：step3_search.png】

截图说明：展示扩散圆环动画和"正在搜索设备..."文字

### 异常处理

| 异常场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 蓝牙未开启 | 弹窗提示用户开启蓝牙 |
| 30 秒未找到设备 | 显示"未找到设备"，提供重试按钮 |
| 权限被拒绝 | 引导用户到系统设置开启蓝牙权限 |

## Step 4: 选择设备

【此处插入截图：step4_select.png】

截图说明：展示设备列表，包含设备名称和 MAC 地址

### 设备名称格式

• 血糖仪：Sinocare_BA2000_XXXX 或 SN-XXXX

• 血压计：Sinocare_BA803_XXXX 或 BP-XXXX

• XXXX = MAC 地址后 4 位

## Step 5: 配对确认

【此处插入截图：step5_pairing.png】

截图说明：展示配对码输入框或动态配对码显示

### 配对模式

| 配对模式 | 说明 | 界面表现 |
| --- | --- | --- |
| 无需配对码 | 部分新型号设备 | 直接显示"正在配对"，自动完成 |
| 固定配对码 | 老款设备 | 提示用户输入 000000 或 123456 |
| 动态配对码 | 部分型号 | 显示设备屏幕上的 6 位数字 |

## Step 6: 绑定成功

【此处插入截图：step6_success.png】

截图说明：展示成功图标、设备信息卡片和"完成"按钮

# 四、技术规格

## 4.1 蓝牙技术要求

协议：Bluetooth 4.0 BLE (低功耗蓝牙)

广播间隔：20ms - 500ms (设备端配置)

配对距离：≤ 1 米 (建议)

连接超时：30 秒 (搜索) / 60 秒 (配对)

## 4.2 状态码定义

| 状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 操作成功 |
| BLUETOOTH_OFF | 蓝牙未开启 |
| PERMISSION_DENIED | 权限被拒绝 |
| SEARCH_TIMEOUT | 搜索超时 |
| PAIRING_TIMEOUT | 配对超时 |
| PAIRING_CODE_ERROR | 配对码错误 |
| CONNECTION_FAILED | 连接失败 |
| DEVICE_NOT_FOUND | 设备未找到 |

# 五、UI/UX 规范

## 5.1 颜色规范

| 颜色用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主色调 | #00C2CC | 青色，用于血压计主题 |
| 血糖仪主题色 | #FB9851 | 橙色 |
| 血压计主题色 | #00C2CC | 青色 |
| 成功色 | #00C2CC | 与主色调一致 |
| 错误色 | #F04838 | 红色 |
| 警告色 | #FB7A1E | 橙色 |

# 六、测试要求

## 6.1 功能测试

□ 血糖仪完整绑定流程

□ 血压计完整绑定流程

□ 搜索超时处理

□ 配对码验证 (固定/动态/无需)

□ 绑定成功后设备列表展示

□ 已绑定设备自动重连

## 6.2 兼容性测试

□ iOS 12+ 系统

□ Android 8+ 系统

□ 不同屏幕尺寸适配

□ 深色模式适配 (可选)

# 七、交付物

## 7.1 前端交付

□ 完整 HTML/CSS/JS 原型 (参考 device_binding_demo.html)

□ 6 个页面的完整交互逻辑

□ 响应式适配 (移动端)

□ 加载动画和过渡效果

## 7.2 接口文档

□ 蓝牙扫描 API 文档

□ 蓝牙配对 API 文档

□ 设备绑定保存 API 文档

□ 错误码定义文档

## 7.3 测试报告

□ 功能测试报告

□ 兼容性测试报告

□ 设备兼容性测试报告

# 八、附录

## 8.1 截图指南

1. 在浏览器中打开 device_binding_demo.html

2. 按步骤截图每个页面

3. 将截图保存到 screenshots/ 目录

4. 在 Word 文档中插入对应截图

### 建议的截图尺寸

• 移动端尺寸：375x812 (iPhone X) 或 360x640 (Android)

• 格式：PNG (支持透明背景)

• 命名：step{N}_{description}.png

## 8.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙 |
| 广播 | 设备发送广播包，让手机可以发现 |
| 配对 | 建立安全连接的过程 |
| 绑定 | 保存配对信息，实现自动重连 |
| RSSI | 接收信号强度指示 |